# La presente traducción corresponde a las páginas 17 y 18 de la Norma ASTM D 4177 –95 (Reaprobada en el 2000)PRACTICA NORMAL PARA MUESTREO AUTOMÁTICO DE PETROLEO Y PRODUCTOS DE PETROLEO

# A4 CRITERIO DE DESEMPEÑO PARA INSTALACIONES PERMANENTES

A 4.1 Cálculos Antes de la Operación:

PVe     Volumen esperado de la Remesa, m3.

b          Volumen esperado por extracción, ml.

SVe     Volumen esperado de muestra, ml (normalmente 80% de la capacidad del

recipiente).

n          Número de extracciones esperadas.

n=SVeb                         (A4.1)

B          Frecuencia de muestreo, m3/extracción (entrada al controlador)

B=PVen                        (A4.2)

A4.2  Datos de la Operación del Muestreador:

N        Número  total de extracciones ordenadas por el controlador

SV      Volumen de muestra colectado, ml.

SVc    Volumen calculado de muestra, ml.

PVs    Volumen medido de la Remesa por el medidor volumétrico, m3.

PVco  Volumen de la Remesa Producido (Transferencia de Custodia), m3.

A4.3  Cálculo del Informe de Desempeño-Los siguientes cálculos pueden ser útiles para la evaluación de la representatividad de una muestra:

A4.3.1 Factor de Extracción (GF):

GF=SVN∗b=1±0.05     (A4.3)

A4.3.1.1 Componentes y variables involucradas:

- Volumen promedio de cada extracción,

- Vínculo controlador –sonda ,y

- Operación de la sonda.

A4.3.2 Factor de Desempeño (PF):

PF=SVSVc=1±0.10      (A4.4)

PF=SVPVsB∗b=1±0.10   (A4.5)

A4.3.3 Exactitud del sensor de flujo (SA) (Medidor Volumétrico):

SA=PVcoPVs=1±0.10       (A4.6)

A4.3.4 Factor de tiempo del muestreador (SF):

FactordeMuestreo=TiempoTotaldeMuestreoTiempoTotaldelaRemesa=1±0.05 (A4.7)

Hora de comienzo de la remesa                                --------------------------

Hora en que se completa la remesa                            --------------------------

Tiempo total de la remesa                                          --------------------------

Hora de comienzo de operación del muestreador      --------------------------

Fuera de períodos intermitentes                                 --------------------------

Tiempo de detención de operación del muestreador --------------------------

Tiempo total de muestreo                                          --------------------------

Nota: Registrar el tiempo efectivo en que el muestreador no está en servicio.

A4.3.5 La instalación del muestreador fue probada de acuerdo a la práctica D4177

Si--------------No-------------------------Fecha de la Prueba---------------------------

A4.3.5.1 Los componentes y variables  involucrados son (a)volumen promedio de extracción ,(b)vínculo sensor de flujo-controlador(c)controlador,(d)vínculo controlador-sonda(e)operación de la sonda ,y (f)exactitud del sensor de flujo(medidor).

# A5. CRITERIO DE DESEMPEÑO PARA UNIDADES DE MUESTREO

PORTATILES

A5.1Cuando se utiliza un muestreador portátil una muestra representativa es más difícil de verificar y documentar .El dispositivo para sensar el flujo está generalmente limitado en exactitud y  variación .El acondicionamiento de la corriente generalmente está limitado a elementos de piping y velocidad del flujo. El registro de datos del controlador del muestreador está generalmente limitado. Precauciones especiales y procedimientos de operación con registros adicionales deberá mantener el operador para superar estas limitaciones.

A5.2  Cálculos Antes de la Operación:

PVe     Volumen esperado de la Remesa, m3.

b          Volumen esperado por extracción, ml.

SVe     Volumen esperado de muestra, ml (normalmente 80% de la capacidad del

recipiente).

n          Número de extracciones esperadas.

n=SVeb                         (A5.1)

B          Frecuencia de muestreo, m3/extracción (entrada al controlador)

B=PVen                        (A5.2)

A5.3  Datos de la Operación del Muestreador:

N        Número  total de extracciones ordenadas por el controlador

SV      Volumen de muestra colectado, ml.

SVc    Volumen calculado de muestra ,ml.

PVs    Volumen medido de la Remesa por el medidor volumétrico, m3.

PVco  Volumen de la Remesa Producido (Transferencia de Custodia), m3.

A5.4  Cálculo del Informe de Desempeño-Los siguientes cálculos pueden ser útiles para la evaluación de la representatividad de una muestra:

A5.4.1 Factor de Extracción (GF):

GF=SVN∗b=1±0.05     (A5.3)

A5.4.2 Factor de Desempeño Modificado(PFm):

PFm=SVPVsB∗b=1±0.10   (A5.4)

Normalmente PVs no está disponible .Cuando este es el caso ,utilizar PVco el  cual excluye el efecto de mal funcionamiento del sensor de flujo(medidor volumétrico) o inexactitud en PFm .Si PVs está disponible desde el controlador calcular PF como en el Anexo A4.

A5.4.3 Exactitud del Sensor de Flujo(SA)- El volumen medido por el sensor de flujo del muestreador normalmente no está disponible .El volumen medido por el sensor de flujo es calculado por el número de extracciones ordenadas por el controlador.

SA=N∗BPVco=1±0.10       (A5.5)

A5.4.4 Factor de Muestreo (SF):

FactordeMuestreo=TiempoTotaldeMuestreoTiempoTotaldelaRemesa=1a±0.05(A5.6)

A5.4.5 Acondicionamiento de la Corriente:

A5.4.5.1 Para el 95% del volumen de la remesa el caudal en el piping antes del muestreador fue de un mínimo de 2m/seg (6.6 pies/seg)

Si---------------------No-------------------------

A5.4.5.2 No más del 10% del total de agua libre en los tanques /compartimientos fue bombeado a caudales menores de 2m/seg.

Si--------------------No--------------------------

El criterio para el acondicionamiento de la corriente es encontrar si ambas respuestas son “Si”.

A5.5  Datos de Línea y Colector- Completar los formularios como se describe en las figuras A5.1-A5.4 para cada muestra.

Aclaración: En general los dispositivos para sensar el flujo(caudalímetros o medidores volumétricos)en los muestreadores del tipo portátiles son medidores del tipo ultrasónico con una exactitud de ±0,5% .